検体検査の精度の確保に関する調査票【１／３】

（検体検査の業務を自ら行う医療機関用）

【調査結果の欄の記入要領】

各項目について、適の場合は○、不適の場合は×、非対象の場合は－を記載すること。

また、□のある項目については、該当の□に印（例：■or☑）をつけること。

| 医療機関名 |  | 記入者名 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 調 査 日 | 年 月 日 |
| 調 査 事 項 |  | 調査結果 ○・×・－ | 参 考 事 項 |
| １ 検体検査（遺伝子関連・染色体検査を除く）の業務を自ら行う施設の管理組織、検体検査の精度の確保について |  |  |  |
| （１）検体検査の精度の確保に係る責任者を配置しているか。 ・主として医業を行う病院 □医師 □臨床検査技師 ・主として歯科医業を行う病院 □歯科医師 □臨床検査技師 |  |  | 【根拠法令】 ・医療法第１５条の２ ・医療法施行規則第９条の７ ・医療法施行規則第９条の７の２ ・医療法施行規則第９条の７の３ ※責任者の業務経験については特段の要件は定めないが、衛生検査所における精度管理責任者（検体検査の業務に係る６年以上の実務経験及び精度管理に係る３年以上の実務経験をもって選任）の場合を参考にすることが望ましい。 |
| （２）以下の標準作業書を常備し、検体検査の業務を行う従事者に周知しているか。 □検査機器保守管理標準作業書 □測定標準作業書 |  |  | ※検査機器保守管理標準作業書については、医療機器の添付文書、取扱説明書等をもって検査機器保守管理標準作業書とすることも認められる。 ※測定標準作業書については、検査項目ごとに、「定義」、「臨床的意義」、「測定方法及び測定原理」、「検査手順（フロー等）」及び「基準範囲及び判定基準」などの事項について、可能な限り多くのものを盛り込むことが望ましい。なお、血清分離に関する事項は測定標準作業書に含めるものとするが、血清分離を行わない病院等にあっては、血清分離に関する事項を含める必要はない。 |
| （３）以下の作業日誌が作成されているか 。 □検査機器保守管理作業日誌 □測定作業日誌 |  |  | ※記録の頻度としては、検体検査を実施した都度又は週～月単位が望ましい。 ※検査機器保守管理作業日誌に保守管理を行う担当者が記入すべき事項としては、以下のものが考えられる。 ・点検日時及び点検実施者名 ・各検査機器における保守管理上確認すべき内容 ・上記確認すべき事項について特に付記すべき内容 ・業者による定期保守点検を受けた場合は、その作業内容、点検を行った業者名等 ※測定作業日誌に記入すべき事項としては、以下のものが考えられる。 ・検査項目（細菌顕微鏡検査、感染症免疫学的検査、血球算定検査、総タンパク、総ビリルビン等検査の細項目をいう。）ごとの実施件数 ・実施件数の内、検査エラー又は検査不具合の発生件数 |

検体検査の精度の確保に関する調査票【２／３】

（検体検査の業務を自ら行う医療機関用）

| 調 査 事 項 | 調査結果 ○・×・－ | 参 考 事 項 |
| --- | --- | --- |
| （４）以下の台帳が作成されているか。 □ 試薬管理台帳 □ 統計学的精度管理台帳 □ 外部精度管理台帳 |  | ※試薬管理台帳に記入すべき事項としては、以下のものが考えられる。 ・試薬の有効期限 ・保管されている試薬の在庫 ※統計学的精度管理台帳に記入すべき事項としては、内部精度管理を実施した場合、以下のものが考えられる。 ・実施日及び実施検査項目 ・実施者名 ・実施結果（検査エラー値が出た場合の考察等含む。） ※外部精度管理台帳に記入すべき事項としては、外部精度管理調査を受検した場合、以下のものが考えられるが、実施結果（外部精度管理調査実施主体が作成する報告書）をもって代替可能とする。 ・受検日（受検申込日、実施団体からの結果報告日等）及び外部精度管理調査実施主体名 （注）各作業日誌及び各台帳については、作業の内容に応じて整理統合して差し支えない。 |
| 【参考】 （５）内部精度管理の実施に努めているか。 |  | ※内部精度管理の実施に努める上で留意すべき項目 ・日々の検査・測定作業の開始に当たっては、機器及び試薬に必要な較正が行われていること。 ・定期的に当該病院等の管理試料等の同一検体を繰り返し検査した時の結果のばらつきの度合いを記録及び確認し検査結果の精度を確保する体制が整備されていること。 |
| 【参考】 （６）外部精度管理調査の受検に努めているか。 |  | ※公益社団法人日本医師会、一般社団法人日本臨床衛生検査技師会、一般社団法人日本衛生検査所協会等が行う外部精度管理調査を受けるよう努めること。 |
| 【参考】 （７）適切な研修の実施に努めているか。 |  | ※研修は検体検査の業務を適切に行うために必要な知識及び技能を修得することを目的とし、次に掲げる事項を含むものとし、内部研修に留まることなく、都道府県、保健所又は学術団体等が行う研修会、報告会又は学会など外部の教育研修の機会も活用するよう努めること。 ・各標準作業書の記載事項 ・患者の秘密の保持 |

検体検査の精度の確保に関する調査票【３／３】

（検体検査の業務を自ら行う医療機関用）

| 調 査 事 項 | 調査結果 ○・×・－ | 参 考 事 項 |
| --- | --- | --- |
| ２ 遺伝子関連・染色体検査の業務を自ら行う施設の管理組織、検体検査の精度の確保について |  |  |
| （１）遺伝子関連・染色体検査を行う場合、遺伝子関連・染色体検査の精度の確保に係る責任者を配置しているか。 （検体検査の精度の確保に係る責任者との兼任可。） ・主として医業を行う病院 □医師 □臨床検査技師 □遺伝子関連・染色体検査の専門知識及び経験を有する者 ・主として歯科医業を行う病院 □歯科医師 □臨床検査技師 □遺伝子関連・染色体検査の専門知識及び経験を有する者 |  | ※遺伝子関連・染色体検査の専門知識及び経験を有する者とは、以下の者のうち、検体検査の業務について３年以上の実務経験及び精度管理についての３年以上の実務経験を有する者。 なお、医師又は臨床検査技師を遺伝子関連・染色体検査を行う場合の精度の確保に係る責任者とする場合も参考にすることが望ましい。 ・大学院、大学、短期大学、専門学校又は高等専門学校において分子生物学関連科目（分子生物学、遺伝子検査学、細胞遺伝学、人類遺伝学、微生物学、生化学、免疫学、血液学、生理学、病理学、解剖学、動物細胞工学、生物科学等をいう。）を履修した者。 |
| 【参考】 （２）遺伝子関連・染色体検査の精度の確保のため、内部精度管理を行っているか。 |  | ※病院が遺伝子関連・染色体検査を行う場合、その行う検査項目ごとに内部精度管理の実施が行われるよう配慮しなければならない。 なお、内部精度管理を実施する上で留意すべき事項は１－ （５）のとおりとする。 |
| 【参考】 （３）遺伝子関連・染色体検査の精度の確保のため、外部精度管理調査を受けるよう努めているか。 |  | ※結核菌の同定検査やＢ型肝炎ウイルス及びＣ型肝炎ウイルスの核酸定量検査などの調査の体制が整っているものについては、これらの検査を行う病院の場合、受検するよう努めること。 ※外部精度管理調査の体制が整っていない遺伝子関連・染色体検査について、病院の管理者は、自施設以外の病院等のほか、衛生検査所や大学等の研究機関と連携してそれぞれ保管・保有する検体を用いて相互に検査結果を比較して、検査・測定方法の妥当性を確認するなどの方法により、精度の確保に努めること。 |
| 【参考】 （４）遺伝子関連・染色体検査の業務について、適切な研修の実施に努めているか。 |  | ※当該病院の管理者は、遺伝子関連・染色体検査に関する研修を当該病院において検体検査の業務に従事する者に受けさせなければならない。 なお、研修を実施する上で留意すべき事項は１－（７）のとおりとする。 |

【参考資料】「医療法等の一部を改正する法律の一部施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の施行について」　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（平成30年8月10日付医政発第0810第1号厚生労働省医政局長通知）